

本溪市危险化学品有机产品质量监督抽查实施细则
（2026年版）
[bookmark: _GoBack]1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取2份样品，其中1份作为检验样品，1份作为备用样品。将待抽取的样品充分混匀后，固体样品1份至少取500g，储于清洁干燥的广口玻璃瓶或塑料包装物中；液体样品1份至少取500mL，储于清洁干燥的玻璃瓶或塑料包装瓶中。
2 检验依据

表1 粗苯
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	外观
	YB/T 5022-2016
	YB/T 5022-2016

	2
	密度（20℃）
	YB/T 5022-2016
	GB/T 2281-2008

	3
	馏程（大气压101.3kpa）
	YB/T 5022-2016
	GB/T 2282-2022

	4
	水分
	YB/T 5022-2016
	YB/T 5022-2016



表2 焦化萘
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	外观
	GB/T 6699-2015
	GB/T 6699-2015

	2
	结晶点
	GB/T 6699-2015
	GB/T 3069.2-2005

	3
	不挥发物（质量分数）
	GB/T 6699-2015
	GB/T 6701-2005

	4
	灰分（质量分数）
	GB/T 6699-2015
	GB/T 2295-2008



执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
YB/T 5022-2016 粗苯
GB/T 6699-2015 焦化萘
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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